吊塔 技术参数

吊塔共性要求

- 产品采用国际标准，制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证。

- 吊塔主体具备极高的抗拉强度和屈服强度，采用6005高强度铝合金型材，加工级别达到T6。

- 吊塔主体全封闭式设计，悬臂最薄处10mm以上，最厚处16mm以上，确保承载性能稳定，吊塔箱体定位准确，不易漂移。（提供省级医疗器械检验所的检测报告）

- ★彻底的电气分离，吊塔箱体采用门框式结构，电源气源分布在两个独立的腔体上，实现物理隔离。采用单悬臂架构，电气源安装于箱体侧面，腔体侧壁≥8个。（提供彩页证明）

- 箱体应具备良好的稳定性、不摇晃，承载最大工作承重时相对于空载时，或根据额定承重，负载时悬臂倾斜角度≤1.5°。

- 表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。

- ★箱体采用全模块化设计，电源，气源，网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸不大于150×200mm，节省空间。支持预制白板模块，后期可将白板模块拆卸更换为临床所需的功能模块。（提供模块化箱体实物图及省级医疗器械检验所的检测报告）

- 所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。

- 吊塔采用锥面轴承（非平面轴承），受力面为斜面，能有效分解作用力，减少滚珠磨损，长期使用不漂移不卡顿。

- 所有吊塔箱体可旋转角度≥340度。

- ★吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°；吊塔旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。（提供上述两项权威第三方检测报告）

- 所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。

- 气体终端插拔次数50，000次以上。

- ★抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验后，外包装及产品均完好无损。（提供权威第三方检测报告）

- 采用进口医用优质气体管路，为三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损PVC材质，坚韧性强，通过生物相容性检测。

- 医用气体管道在测试压强为320kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%。

- ★吊臂承载负荷：≥300KG，箱体承载负荷：≥200KG，带抽屉的托盘承载重量≥50Kg，通过4倍安全承重检测。（提供省级医疗器械检验所的检测报告）

- 具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转。

- ★吊塔具有良好的防尘效果，箱体内部不易积灰，防尘等级达到IP30或以上；吊塔外壳具有良好的防火性能，确保使用安全，防火等级要求达到UL94-V0。（提供权威第三方检测报告）

吊塔，配置要求如下：

- 旋转臂：旋转半径≥0.75米。

- 吊箱式气电功能箱：长度≥1米。

- 仪器平台3层（带抽屉1个）。

- 德标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。

- 220V/10A国标五插电源插座8个，等电位端子2个，超五类网络接口RJ45 2个。

- 双关节输液组合架1个，网篮1个。